L.Dz./PRO-dzpz/3716/2018 Tarnów, 24.08.2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę **paneli medycznych** dla PWSZ w Tarnowie.

Zamówienie realizowane w ramach projektu: "Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17-00 z dnia 14.12.2017r.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Kod CPV: 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne

1. Zamówienie obejmuje dostawę 3 paneli medycznych do pracowni pielęgniarstwa w budynku G PWSZ w Tarnowie.
2. Wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymagań** | **Parametr**  **wymagany** |
| 1 | Panel nie może emitować ponad normatywnego promieniowania elektromagnetycznego i musi umożliwiać wykonanie badania EKG i EEG pacjenta w łóżku | Tak |
| 2 | Zestaw paneli odporny na płynne środki dezynfekcyjne | Tak |
| 3 | W panelach należy zachować rozdział pomiędzy instalacją zasilającą (instalacja 230 V i gniazda wyrównania potencjału) oraz instalacją teletechniczną (instalacja teleinformatyczna, sterowanie oświetleniem miejscowym – do badania/czytania pacjenta) wraz z osiągnięciem odpowiednich promieni gięcia kabli. Rozdział w/w typów instalacji (zasilająca, teletechniczna) w celu zapewnienia ekranowania instalacji teletechnicznej | Tak |
| 4 | Panel poziomy mocowany na ścianie | Tak |
| 5 | Obudowa oprzewodowana wewnątrz przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi (sygnalizacja przyzywowa i teleinformatyczna) | Tak |
| 6 | Należy zapewnić możliwość rozdziału - między instalacjami (teletechniczną i zasilającą gniazda i oświetlenie) poprzez prowadzenie kabli teletechnicznych (instalacja przyzywowa i teleinformatyczna) na całej długości panelu w osobnym kanale aluminiowym (ekranującym) | Tak |
| 7 | Gniazda elektryczne z uziemieniem zlicowane z powierzchnią panelu zgodne z PN. 6 x gniazdo elektryczne 230V/16A/50Hz. Zasilanie gniazd panelu odbywać się będzie dwoma obwodami (na cały panel) | Tak |
| 8 | Wyposażenie stanowiska w gniazda gazów medycznych typu AGA z zaworkiem serwisowym:  • 1 x tlen  • 1 x próżnia  • 1 x sprężone powietrze 5 bar | Tak |
| 9 | Oświetlenie nocne | Tak |
| 10 | Długość minimum 90 cm | Tak |

1. Dostarczone urządzenia mają być należytej jakości, fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane do prezentacji oraz oryginalnie zapakowane w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem. Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad fizycznych i prawnych. Rok produkcji nie wcześniej niż 2017.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przy dostawie przedmiotu zamówienia:

- kopię certyfikatu CE,

- kserokopię zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- kartę gwarancyjną,

- paszport techniczny,

- wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisu pogwarancyjnego (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych).

**II. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferty musi zawierać cenę jednostkową i łączną za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w zł brutto. Cena musi obejmować wszystkie elementy zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę na wykonanie zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/3716/2018” do dnia 29 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój A113 lub przesłać pod adres email: [oferty@pwsztar.edu.pl](mailto:oferty@pwsztar.edu.pl).
3. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty.
4. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium:

- cena 100%

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza.